部分感染性醫療廢棄物滅菌處理標準及相關規定

行政院衛生署 公告 受文者：如副本行文單位 發文日期：中華民國九十年四月二十六日 發文字號：衛署醫字第０九０００二五七九九號 主旨：公告部分感染性醫療廢棄物滅菌處理標準及相關規定。 依據：有害事業廢棄物認定標準第五條第一項第五款。 公告事項： 一、部分感染性醫療廢棄物滅菌處理標準如下： 以枯草桿菌芽孢（Bacillus subtilis spores）或嗜熱桿菌芽孢（Bacillus stearothermophilus spores）作測試，其清除率（reduction rate）可達5 log10（即百分之九九‧九九九）之滅菌效能。 二、部分感染性醫療廢棄物滅菌處理，如以高溫高壓滅菌法處理者，其操作規定如下： （一）感染性醫療廢棄物之滅菌鍋應為專用，不可再使用於消毒器械。 （二）其操作條件需符合下列各款規定之一，並應每次至少自動監測及同步記錄所操作之溫 度及時間： （１）操作溫度攝氏一二一度（華氏二五０度）以上，每平方公分一‧０六公斤（每平方英 吋十五磅）以上之壓力，加熱時間為六十分鐘以上。 （２）操作溫度攝氏一三五度（華氏二七五度）以上，每平方公分二‧一八公斤（每平方英 吋三十一磅）以上之壓力，加熱時間為四十五分鐘以上。 （三）需執行並通過高溫高壓滅菌之效能測試，並備有紀錄，以檢視滅菌完全與否，包括： （１）每次操作（即每鍋）對於滅菌物使用測試紙或測試膠帶或蒸氣鐘完成化學性測試。 （２）每月至少以嗜熱桿菌芽孢（Bacillus stearothermophilus spores）生物測試瓶（生物培養苗）， 分置於鍋中及滅菌物容器中，完成操作一次生物性測試。 （四）其他應行注意事項： （１）裝滅菌物之包裝與滅菌鍋之裝載容量： ａ、滅菌物包裝材質應為具抗濕熱、高溫、高壓之材質，且在滅菌過程不產生生物毒 性者。 ｂ、包裝材質應具蒸氣通透性，至通透性不佳者，在滅菌過程中，應將袋口鬆開，以 利蒸氣進入。 ｃ、滅菌物以前述材質包裝後，放入設有把手之不銹鋼筒容器中，再置入滅菌鍋內。 ｄ、滅菌鍋之裝載容量，每次不得超過鍋內總容積之百分之八十，且裝載物頂部與鍋 壁距七‧六公分（三英吋）以上，又每包滅菌物間需留縫隙，勿緊密相連。 （２）操作場所應備有作業手冊，將相關作業程序列入。作業程序參考規範如附件。 三、所稱部分感染性醫療廢棄物，係指有害事業廢棄物認定標準規定之第四條第六款第四目、第六目、第七目之感染性廢棄物及符合事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準規定，以黃色容器貯存之感染性事業廢棄物。