生物性廢棄物分類收集要項

說明：

一、非感染性廢棄物：生物性事業廢棄物經高壓滅菌鍋自行滅菌依本作業規範方式處理。

- 一般事業廢棄物：以一般廢棄物方式處理。

1.塑膠類：試管、培養皿、滴管、微量吸管、手套、藥品空瓶（清洗乾淨）---等。

2.紙  類：吸水紙、擦拭紙---等。

3.玻璃類：藥品空瓶清洗乾淨作資源回收或請廠商收回。

4.動物墊料

- 可燃廢棄物：請使用透明垃圾袋，妥善包裝後運送至貯存場所，不可盛裝過滿過重，避免運送過程破裂或開口鬆脫。

1.血液廢棄物：指廢棄之人體血液或血液製品，包括血清、血漿及其他血液組成分。沾有血液或紅色染劑之廢棄物：手套、器皿、棉花、紗布、擦拭紙、實驗衣、口罩、塑膠導管等可燃燒銷毀之物品。

2.廢棄之培養物、菌株及相關生物製品，不可混雜生活垃圾。

- 不可燃廢棄物：實驗室自行尋找合適大小、材質堅硬之容器存放，以免人員被針頭、銳物扎傷。（環安組定期清理固態有害廢棄物）。

廢棄之尖銳器具：包括不鏽鋼針頭、玻璃注射筒、針頭、玻璃培養皿、玻璃試管、試玻片、手術刀、縫合針、不可燃且割刺危險性物品之容器等無法燃燒銷毀之物品。

二、感染性廢棄物：依「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」規定，感染性事業廢棄物「於常溫下貯存者，以一日為限，於攝氏五度以下冷藏者，以七日為限」。有關清理事項請洽詢總務處環安組（分機1193）。

1.可燃之感染性事業廢棄物使用紅色感染性事業廢棄物垃圾袋盛裝，將廢棄物之產生單位、姓名以油性筆寫於垃圾袋上，捆紮開口後，置入攝氏五度以下之冰櫃中貯存，同時將廢棄物貯存數量作成紀錄備查（內容包含「產生單位」、「丟棄者」、「內容物」，「產生日期」），本紀錄需保存半年備查。

2.不可燃之感染性事業廢棄物使用黃色感染性事業廢棄物垃圾袋盛裝。

三、滅菌處理標準

依「有害事業廢棄物認定標準」第五條第五款：廢棄物之尖銳器具、手術或驗屍廢棄物、實驗室廢棄物之感染性廢棄物經滅菌後得認定一般事業廢棄物，滅菌處理標準依中央衛生主管機關(行政院衛生署)規定辦理。

1.根據衛生署90.4.26公告「部分感染性醫療廢棄物滅菌處理標準及相關規定」，高溫高壓滅菌應符合之滅菌標準如下：

(1)操作溫度攝氏121度以上，每平方英吋15磅以上之壓力，加熱時間為60分鐘以上。

(2)操作溫度攝氏135度以上，每平方英吋31磅以上之壓力，加熱時間為45分鐘以上。

2.高溫高壓滅菌方式，其滅菌完全與否，係以噬熱桿菌（Bacillus Stearothermophilus）孢子為指標及操作紀錄予以鑑定之，滅菌測試結果，指標微生物殺滅比率應達5log10（即99.999%滅菌率）。